CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CPG)

Le principe de la séparation par C.P.G. consiste à partager l'échantillon à analyser entre deux phases. L'une de ces phases est un liquide stationnaire uniformément réparti sous forme d'une pellicule mince sur un solide inerte, tandis que l'autre phase est un gaz mobile qui s'écoule à travers l'ensemble stationnaire.

Après extraction et purification, les résidus pesticides sont déterminés et dosés le plus souvent avec des méthodes chromatographiques qui consistent en la séparation des composés sur une colonne suivie de l’identification et de la quantification de ceux-ci à l’aide d’un détecteur.

Chromatographie en phase gazeuse (CPG) est utilisée pour le dosage de composés ayant une certaine volatilité La détection se fait généralement au moyen de détecteurs spécifiques.

A/  Description d'un chromatographe

Un chromatographe est constitué en première approximation de trois organes essentiels : l'injecteur,  la colonne et le détecteur

- Injecteur:

Il permet d'introduire un liquide qui doit être vaporisé instantanément avant d'être transféré dans la colonne. Le gaz porteur  entre dans une chambre chauffée, obturée par une pastille d’élastomère, le septum, qui assure l’étanchéité. A l’aide d’une seringue, on pique au travers du septum, afin que l’extrémité de l’aiguille arrive au-dessous du niveau de l’arrivée du gaz porteur, puis on pousse le piston pour réaliser l’injection.

- Colonne:

C'est l'organe principal. Elle est constituée d'un tube généralement métallique de diamètre intérieur de l'ordre du millimètre. Ce tube contient la phase stationnaire constituée par un liquide peu volatil adsorbant fixé sur un solide inerte (alumine etc... soigneusement calibrée).

La séparation des divers composés est réalisée au moyen de colonnes capillaires de longueurs variables (25 m à 50 m), diamètre interne (0,25 μm à 1,5 μm) avec des phases très peu polaires (type DB1, DB5) à moyennement polaire (type DB17, DB608) ou même très polaire (type DBwax).

DISPOSITIF D’UN CHROMATOGRAPHE EN PHASE GASEUSE

- On distingue les colonnes à remplissage proprement dit, constituées d’une tubulure en verre, acier ou autre métal (les plus fréquentes sont en acier inoxydables), dont les dimensions varient de 2 à 6 mm pour le diamètre intérieur et de 1 à 10 m pour la longueur. Le support remplissant la colonne est constitué de grains dont les dimensions varient de 60 à 70 μm; ils sont à base de silice. La phase stationnaire est un liquide peu volatil, formant environ 10% de la masse du support non imprégné.

-  Par ailleurs, on utilise des colonnes capillaires, formées d’un tube de métal, de verre, de silice fondue ou de quartz, dont le diamètre intérieur est de l’ordre de 0,2 à 0,5 mm et la longueur de 50 à 100 m, ou davantage. L’adsorbant y est fixé sous forme d’une fine couche, ou bien la phase stationnaire est fixée en film mince, sans support, sur cette même paroi. Dans tous les cas, ces colonnes comportent un canal central largement ouvert pour la progression du gaz porteur.

La réussite d'une bonne séparation chromatographique dépend dans une large mesure du choix de la phase stationnaire.

On distingue les phases apolaires et les phases polaires.

Les premières sont à base  d’hydrocarbures aliphatiques saturés ou de silicones (squalane, apiezon,...). Les secondes sont des polymères possédant des fonctions polaires: polyols, polyesters. En général, les phases polaires retiennent plus les composés polaires, alors que ceux-ci sortent plus rapidement des colonnes apolaires que les composés du même nom. Les adsorbants les plus classiques sont les adsorbants minéraux, tels le charbon actif, l’alumine, les tamis moléculaires.

On utilise aussi des adsorbants organiques à haut poids moléculaire. Ce sont des copolymères (du type styrène + divinylbenzène). Ils ont l’avantage de permettre toutes sortes d’analyses.

On ne doit jamais effectuer d’analyse CPG sans avoir stabilisé l’ensemble de l’appareil en débit de gaz vecteur et en température pendant au moins deux heures.

Le choix de la phase stationnaire conditionne la bonne séparation des constituants. Il faudra la choisir polaire ou apolaire en fonction de la nature des substances à séparer.

Le gaz employé (phase mobile) est un gaz inerte (hélium ou azote). Le gaz utilisé par notre installation est l'hélium. Ce gaz vecteur ou gaz porteur pousse les constituants à travers la colonne. En chaque point de cette dernière, il se produit un équilibre entre la fraction du constituant en phase stationnaire et en phase mobile. Il s'agit de chromatographie de partage.

En dehors des périodes d’utilisation, les colonnes doivent être bouchées pour éviter l’humidité pouvant se solubiliser dans la phase stationnaire, ainsi que l’oxydation de celle-ci.

La température de la colonne est en général inférieure de 20°C à celle du point d'ébullition du soluté le plus volatil. Plus la température de colonne est basse, meilleure est la séparation, mais cela risque d'allonger le temps d'analyse

B/    Les Détecteurs:

Il permet de mettre en évidence le passage des différents  composés séparés par la colonne. La détection peut être basée sur des techniques de mesures différentes.

La détection se fait généralement au moyen de détecteurs spécifiques:

- Catharomètre

Le détecteur le plus utilisé en CPG est celui à conductibilité thermique appelé catharomètre. Sa température est généralement la même que celle de l'injecteur.

Le catharomètre est un appareil simple et robuste, à réponse universelle, mais relativement peu sensible. Il est fondé sur une comparaison continuelle entre le flux de chaleur emporté par le gaz vecteur pur et le flux de chaleur emporté par le gaz vecteur chargé des molécules de soluté. Ces flux de chaleurs sont produits par des résistances, parcourues par un courant continu de tension fixe, dans une enceinte thermostatée avec précision.

En faisant passer le gaz vecteur contenant les constituants séparés sur la cellule du

détecteur, nous obtiendrons un signal chaque fois que l'un des constituants se présentera dans la cellule car la conductibilité thermique du gaz vecteur (qui traverse le détecteur) varie quand le constituant X traverse le détecteur.

Quand un constituant passe dans la cellule de mesure (porté par le gaz vecteur), un

déséquilibre apparaît. Il est amplifié et mesuré par l'enregistreur dont la déviation est proportionnelle à la différence de potentiel apparue.

Pour obtenir la plus grande réponse pour un soluté donné, il est donc nécessaire qu’il y ait la plus grande différence possible entre la conductivité de ce soluté et celle du gaz porteur. A cet effet, on utilise pratiquement toujours l’hydrogène (danger d’explosion) ou l’hélium comme gaz vecteur.

- Détecteur à ionisation de flamme.

C’est un détecteur beaucoup plus sensible que le catharomètre, mais moins universel, car il ne donne de réponse qu’aux composés organiques pour les organophosphorés et les organosoufrés.

Il a aussi l’inconvénient, contrairement au catharomètre, de détruire le soluté qui le traverse, car son principe est de brûler, dans une flamme d’hydrogène, l’effluent apporté par de l’azote (gaz vecteur). Sous l’effet d’un champ électrostatique, il se forme des ions carbone de charge positive qui sont précipités sur une électrode où ils créent un courant d’ionisation que l’on amplifie grâce à un électromètre amplificateur. Sur un enregistreur, on obtient par conséquent un signal proportionnel au débit-masse du soluté dans le détecteur.

- Détecteur à capture d’électrons (ECD)

Pour les produits organohalogénés tels que les organochlorés et les pyréthrinoïdes ;

Une source telle que le tritium (3H)  envoie des électrons libres dans le détecteur. Quand ce détecteur est traversé par des substances ayant une affinité pour les électrons libres, il se produit des ions qui, comme pour le détecteur à ionisation de flamme, dans le champ électrostatique existant, sont recueillis par une électrode et forment un courant d’ionisation à amplifier convenablement.

Performances des détecteurs

Catharomètre  1 à 10 ng (tous composés)

Détecteur à ionisation de flamme 20 à 100 pg (composés organiques)

Détecteur à capture d’électrons  0,1 pg (composés halogénés)

D’autres part on peut réaliser par couplage avec un détecteur de masse  (SM) la détection simultanée de tous les produits analysables par CPG, avec cependant  parfois des limites de détection plus importantes qu'avec les détecteurs spécifiques.

Le développement recent de la technique SM/SM permet, grâce à l'extraction et à l’ionisation d'un ion parent,  d'obtenir des spectres de masse très simplifiés, de s'affranchir des interférences et d'atteindre de très faibles limites de détection.

C/   Analyse qualitative en CPG:

Si on injecte un mélange de plusieurs liquides dans la colonne par l'intermédiaire de l'injecteur, ces liquides sont transformés en gaz, lesquels sont entraînés dans la colonne par le gaz vecteur. La phase stationnaire selon sa constitution, va plus ou moins retenir sélectivement chacun des produits. Les vitesses de progression seront différentes pour chaque constituant. Nous arriverons ainsi à éluer le mélange, c'est à dire à séparer dans  l'espace et dans le temps les différents composants du mélange.

On appelle coefficient de partage K pour un constituant X :

K =    Masse de constituant X par unité de volume de phase stationnaire

Masse de constituant X par unité de volume de phase mobile

Ce coefficient de partage est un des paramètres qui conditionne la durée de parcours de la colonne par le constituant.

Si les autres paramètres (température, débit gazeux) sont constants, alors pour un

mélange à analyser, la durée de parcours sera différente pour chaque constituant si leurs coefficients de partage sont différents. Cette durée est appelée temps de rétention.

Moyennant un étalonnage préalable avec des produits purs : étalons, la CPG permet donc l'analyse qualitative des constituants d'un mélange.

Allure du chromatogramme

Un chromatogramme correct est composé de pics de forme symétrique, pas trop larges et bien séparés.

C'est en jouant sur les conditions opératoires que l'on arrive à un tel chromatogramme.

Les facteurs favorables à une bonne séparation sont :

• des temps de rétention suffisamment différents (choix de la colonne)

• des pics peu élargis.

Différence entre temps de rétention.

Le principal paramètre est la différence entre les coefficients de partage de chaque constituant. Ce dernier dépend beaucoup de la température et de la longueur de la colonne.

Une diminution de la température du four entraîne une augmentation du temps de

rétention.

Une augmentation de la longueur de la colonne augmente les temps de rétention mais s'accompagne souvent d'un élargissement des pics.

D/ Analyse quantitative en C.P.G:  (voir TP)

Une fois identifié(s) le (ou les) soluté(s) intéressant(s), le chromatogramme permet aussi une analyse quantitative grâce à la relation :

mi= Ki Ai

mi : masse du soluté i injecté

Ai : aire du pic représentant ce soluté

Ki : coefficient de proportionnalité

Mesure de l’aire des pics.

On utilise essentiellement l’intégration automatique.

Quand les pics sont très pointus et très étroits, on peut se contenter des mesures des hauteurs H , alors proportionnelles aux aires